106年度市售「老人輔具(非木質手杖)」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分離式防風手杖傘 | WEIYI | 85-87公分 | 中國大陸 | 進口商：志昌洋傘企業股份有限公司 彰化縣秀水鄉馬興村11鄰彰馬街226號 (04 )7526907 | 樂齡生活事業股份有限公司台中分公司 臺中市西區公益路237號 (04)23051766 | 1280 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 未標示製造年份 2. 未附使用說明書 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 2 | 摺疊五節式手杖 | lelan | 77-97公分 | 中國大陸 | 進口商：瑞瀛興業有限公司 427臺中市潭子區家福里得福街17號1樓 (04)25354419 | 樂齡生活事業股份有限公司台中分公司 臺中市西區公益路237號 (04)23051766 | 2700 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 3 | 無段式伸縮調整手杖 | lelan | 66.5-102.5公分/AD-J03 | 臺灣 | 富王塑膠興業股份有限公司 彰化縣彰化市彰鹿路120巷312-2號 (04)7632901 | 樂齡生活事業股份有限公司台中分公司 臺中市西區公益路237號 (04 )23051766 | 1980 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體沒有中文標示 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 4 | 雕花摺疊休閒杖(京扇) | 宜山(ISUN) | 72-82公分/CAC-5003 | 臺灣 | 宜山國際有限公司 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷92弄28號 (04)26805728 | 頂堅企業行 臺中市大里區東榮路384號1樓 (04)24811919 | 2100 | ●商品檢驗標識 僅標示R54966 ○中文標示 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 可摺疊收納調整高低手杖 | 金達Classic Canes | 77-85公分/4616C | 臺灣 | 進口商：金達創意有限公司 臺北市大同區南京西路239巷23號 (02)25586318 | 金達創意有限公司(Kimada網路購物) (臺北市大同區南京西路239巷23號) (02)25586318 | 2880 | ●商品檢驗標識 未標示驗證登錄識別碼 ●中文標示 1. 未標示製造年份 2. 未標示“使用前請詳閱使用者說明書” 3. 未附使用說明書 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 6 | 專利拐杖傘(專利登山健行輔助傘) | ROUGE VEIL(頂銘興) | 86公分/BOD-1L60-HO | 臺灣 | 頂銘興實業有限公司 臺南市關廟區松腳里和平路159號(06)5957792 | 頂銘興實業有限公司(妍之扉網路購物) (臺南市關廟區松腳里和平路159號)(06)5957792 | 1180 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 7 | 多功能手杖傘具MP3播放器 | Jonine | 86±0.5公分/001A | 臺灣 | 泰聖實業社 苗栗縣三義鄉雙潭村4鄰雙連潭67號 (037)879852 | 久久精品洋傘(豐霈雨傘有限公司) 彰化縣和美鎮和頭路189號 (04)7566509 | 1500 | ●商品檢驗標識 僅標示R45385 ○中文標示 | 總評：● ●靜態負載試驗 施加負載(400N)5 min之變形量為：14.37mm/14.79mm(樣品1/樣品2)。 (規格值12mm以下) ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 23*8K分離式拐杖傘 | Da Guan | 90*5*4公分/1053 | 中國大陸 | 進口商：天禹國際有限公司 高雄市三民區鼎強街78號 (07)3103234 | 久久精品洋傘(豐霈雨傘有限公司) 彰化縣和美鎮和頭路189號 (04)7566509 | 400 | ●商品檢驗標識 未標示驗證登錄識別碼，涉及逃檢 ●中文標示 未標示“使用前請詳閱使用者說明書” | 總評：● ●靜態負載試驗 施加負載(400N)5 min之變形量為：20.20mm/24.72mm(樣品1/樣品2)。 (規格值12mm以下) ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 9 | 鋁合金四折手杖 | DR. CANE | 74-84公分/CT1-41AAA-C80A-740840 | 臺灣 | 軒宇貿易有限公司 臺中市南屯區向心里永春東路357號3樓之1 (04)24738113 | 廣三崇光國際開發股份有限公司(廣三SOGO 11樓北之特樂銀專櫃) 臺中市西區臺灣大道二段459號11樓 (04)23284081 | 5980 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |
| 10 | 伸縮2節式手杖 | 瑞瀛 | 72-100公分/RIEEJ217-805(R12) | 中國大陸 | 進口商：瑞瀛興業有限公司 427臺中市潭子區家福里得福街17號1樓 (04)25354419 | 松峰戶外有限公司(桃源戶外大里店)臺中市大里區國光路2段705號 (04)24070702 | 1395 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○靜態負載試驗 ○握把與杖身接合處的強度試驗 ○反覆負載試驗 |

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：

1.品質檢驗：依據國家標準CNS 15192「非木質手杖」。

(1)靜態負載試驗：依9.2規定試驗，杖身最大變形量不得超過12 mm(折疊式杖身者，則不得超過17 mm)，移除負載後杖身不得造成永久變形。

(2)握把與杖身接合處的強度試驗：依9.3規定試驗，握把與杖身接合處不得鬆脫、破壞或變形影響正常使用。

(3)反覆負載試驗：依9.4規定試驗，於反覆負載50萬次試驗，試驗中及試驗後手杖不可受損至可能造成使用時不安全(握把與杖端之磨損除外)。

2.標示查核：依商品檢驗法及CNS 15192「非木質手杖」第10節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

(1)商品檢驗標識圖例：

(2)中文標示：標準要求須以清楚且以不易磨滅方式標示下列事項：

A.產品名稱及或批號

B.製造年份

C.總長度、若手杖高度可調整，需標示其最大及最小之長度

D.“使用前請詳閱使用者說明書”之敘述

E.報驗義務人之姓名或名稱及地址

3.本次購樣數量共10件，每件購樣2支，檢測結果為：

(1)品質檢測部分

A.「靜態負載試驗」計有2件不符合（項次7及8）。

B.「握把與杖身接合處的強度試驗」全數符合規定。

C.「反覆負載試驗」全數符合規定。

(2)標示查核部分

A.商品檢驗標識：計有4件不符合（項次4、5、7及8）。

B.中文標示：計有4件不符合（項次1、3、5及8）。